## 공통규격서
공 통 규 격 서
Item No. | HSK No. | 세부품명번호 | 품명 | 수량
|  | 4110330101 | 액체섬광계수기 (Low level liquid Scintillation Counter)
1. 용도 (Purpose)
1.1 본 장비는 액체섬광계수법을 이용하여 방사성 동위원소의 방사능을 정량 분석하는 장비로서, α 및 β방출 핵종의 저준위 방사능 측정을 수행한다.
1.2 방사선 방호, 방사능 감시, 비상 대응 및 연구용 분석에 활용된다.
2. 일반사항 (General Requirements)
2.1 저준위 시료 분석이 가능하도록 매우 낮은 Background를 가져야 한다.
2.2 모든 주요 α/β 방사성 동위원소 분석이 가능해야 한다.
2.3 시료의 quenching(색, 화학, 발광)에 대한 자동 보정 기능을 제공해야 한다.
2.4 시료 특성에 따라 측정조건(ROI, 효율 등)을 자동 최적화 할 수 있어야 한다.
2.5 Windows 기반 데이터 분석이 가능해야 한다.
3. 장비의 구성 (Configuration)
3.1 주장비
(1) Liquid Scintillation Counter |  |  |  | 1 system
(2) Temperature Control Unit |  |  |  | 1 set
(3) External Standard Souce |  |  |  | 1 set
(4) Alpha/Beta Separation Set |  |  |  | 1 set
3.2 부속장비
(1) System Control and Data Analysis Software |  |  |  | 1 set
(2) System Maintenance and Diagnostic Service Software |  |  |  | 1 set
(3) 장비 설치용 데스크 및 의자 |  |  |  | 1 set
(4) Laptop PC for System Control |  |  |  | 1 set
(5) 악세서리 |  |  |  | 1 set
4. 성능 및 규격 (Performance & Specification)
4.1 주장비
(1) Liquid Scintillation Counter |  |  |  | 1 system
(1.1) 핵종 분석
- H-3, C-14, S-35, P-32, I-125 등 분석 가능
- ROI 설정 ≥ 1개 이상
- 스펙트럼 분석 및 background subtraction
(1.2) Multi-channel analyzer (≥1024 channel)
(1.3) 색상, 화학적 소광, 발광 자동 검출 및 보정
(1.4) Window 기반 또는 MS Excel을 활용한 소광 곡선 분석
(1.5) 검출기 시스템
- 2개 이상의 광전자증배관(PMT) 사용
- Double coincidence counting 지원
- 70mm 이상 납 차폐
- 납 차폐시 발생하는 X선 제거용 구리 차폐
- 공압식 또는 컨베이어 방식 샘플 이송 시스템
(1.6)Automatic colour, chemical and luminescence (quenching) detection (background 및 화학소광 제거)
(1.7) 샘플 처리
- 자동 샘플 로딩 및 이송 기능
- Tray Capacity 7 ml LSC vials : 96 vials 이상
- Tray Capacity 20 ml LSC vials : 40 vials 이상
(1.8) 에너지 범위
- α : 0 ~ 10,000 keV 이상
- β : 0 ~ 2,000 keV 이상
(1.9) 효율 (Efficiency)
- H-3 : 63% 이상 (unquenched standard sample)
- C-14 : 95% 이상 (unquenched standard sample)
(1.10) Background : 12 CPM 이하 (8 ml water sample, 12ml Cocktail)
(1.11) 온도 제어 기능 포함
(1.12) PC 통신 포트를 통한 장비 제어 및 소프트웨어 업그레이드 가능
(1.13) 장비 성능평가 기능
- 표준 선원을 이용한 객관적 평가 가능
(2) Temperature Control Unit |  |  |  | 1 set
(2.1) 22℃ ± 10℃ 온도 유지
(3) External Standard Souce |  |  |  | 1 set
(3.1) Low activity EU-152 or Ba-133 standard
(4) Alpha/Beta Separation Set |  |  |  | 1 set
(4.1) 2차원 그래프 기반 시각적 교정
(4.2) 펄스 길이 지수 기반 분리
- 긴 펄스 : α
- 짧은 펄스 : β
(4.3) 자체 분석 소프트웨어 활용
4.2 부속장비
(1) System Control and Data Analysis Software |  |  |  | 1 set
(1.1) Windows 10 이상 기반
(1.2) 방사능, 정밀도, 오차, 최소검출한계 자동 계산
(1.3) 결과 출력 및 MS Excel 연동 가능
(1.4) 스펙트럼 분석 및 background 제거 기능
(1.5) 알파/베타 분리 검증용 2D 그래프 제공
(1.8) 소광곡선 및 효율 동시 보정
(2) System Maintenance and Diagnostic Service Software |  |  |  | 1 set
(2.1) 시스템 상태 점검 및 진단
(2.2) 핵종별 스펙트럼 교정
(2.1) 오류 발생시 자동 복구
(3) 장비 설치용 데스크 및 의자 |  |  |  | 1 set
(3.1) 데스크
- 장비 하중 지지 가능
- 장비 및 주변기기 설치 가능 크기
(3.2) 의자
- 인체공학적 설계
- 높이조절 가능
- 장시간 작업 가능
(4) Laptop PC for System Control |  |  |  | 1 set
(4.1) Monitor : 14인치 이상
(4.2) OS : Windows 10 이상 (Windows 11 포함)
(4.3) CPU : Intel Core Ultra 5이상 또는 동급 이상
(4.4) 512GB SSD 이상 (NVMe 방식)
(4.5) 데이터 분석용 MS Office, 한글(HWP), 및 장비제어 소프트웨어 설치
(5) 악세서리 |  |  |  | 1 set
(5.1) 인증표준물질 Unquenched Standard Set (H-3/C-14/Background) in 20 mL glass vial
(5.2) 인증표준물질 Quenched set (H-3) in 20 mL glass 10 vials
(5.3) 인증표준물질 Quenched set (C-14) in 20 mL glass 10 vials
(5.4) 20ml Anti-Static Plastic vials, 1000/pkg
(5.5) Water soluble cocktail, 5L
5. 기타 조건 (Remarks)
5.1 설치는 공급자가 지정 장소에서 수행한다.
5.2 장비 운용 및 유지보수 교육을 제공해야 한다.
5.3 설치 완료 후 1년 이상 무상 보증 제공해야 한다.
5.5 소프트웨어 업데이트 및 유지보수 지원해야 한다.