## 3. 규격서(업체 제출용)
공통 규격서(국문)
관세분류번호 |  |  | 세부품목번호 |  | 품목명 | 단위 | 수량
|  |  | 4220171201 |  | 심장초음파진단기 | SET | 1
A. 특징(FEATURES)
| 1 | 중환자실의 환경에 맞게 설계된 고성능 초음파 장비여야 한다.
| 2 | 복부, 혈관, 심장 검사가 가능하여야 한다.
| 3 | 풀 터치 스크린으로 사용 후 빠르게 세척할 수 있어 감염관리에 적합해야 한다.
| 4 | 빠르게 검사할 수 있는 다양한 자동화 툴이 탑재되어야 한다.
| 5 | 최대 2시간 분량의 스캔 시간과 배터리 잔여시간 디스플레이가 제공되어야 한다.
| 6 | 다이콤 3.O 서비스 체계를 따르고 있어 읽기/ 출력/ 저장/ 환자정보를 상호 호환하여 이용 가능해야 한다.
B. 규격(SPECIFICATION)
| 1 | 모니터 |  | : 15.6 인치 이상 고해상도
| 2 | 해상도 |  | : 1920 x 1080 이상
| 3 | 하드 드라이브 |  | : 통합형 128 GB 이상
| 4 | 내장 배터리 |  | : 최대 2시간 동안 스캔 가능
| 5 | 원천 데이터 프로세싱 기술
| 6 | 배터리 상태를 확인할 수 있는 LED Color 바
C. 구성(SYSTEM CONSISTING OF)
| 1 | 본체 | [5 empty] | 1set
| 2 | 이미징 모드 | [5 empty] | 1set
| 3 | 크로스빔 영상 또는 소노시티 | [5 empty] | 1set
| 4 | 스팩클 감소 영상 또는 엑스레스 | [5 empty] | 1set
| 5 | 원천 데이터 처리 기술 | [5 empty] | 1set
| 6 | 부호화 처리기법을 통한 하모닉 영상 | [5 empty] | 1set
| 7 | 해부학적인 심장 운동영상 | [5 empty] | 1set
| 8 | 실시간 조직 영상 최적화 또는 아이스캔 | [5 empty] | 1set
| 9 | 자동 스펙트럼 최적화 또는 오토스캔 | [5 empty] | 1set
| 10 | 실시간 자동도플러 계산과 측정치 및 계산값 구성 | [5 empty] | 1set
| 11 | 조직 속도 도플러 또는 조직 도플러 영상 | [5 empty] | 1set
| 12 | 다이콤 3.0 연결 | [5 empty] | 1set
| 13 | 실시간 좌심실 심박출량 측정 기능 | [5 empty] | 1set
| 14 | B라인 자동 측정 기능 | [5 empty] | 1set
| 15 | 하대정맥 자동 측정 기능 | [5 empty] | 1set
| 16 | 심장의 속도 시간 자동 적분 기능 | [5 empty] | 1set
| 17 | 폐 측정 툴 | [5 empty] | 1set
| 18 | 폐 스코어링 | [5 empty] | 1set
| 19 | 이패스트 다이아그램 | [5 empty] | 1set
| 20 | 신장 다이어그램 | [5 empty] | 1set
| 21 | 자동 볼륨 플로우 | [5 empty] | 1set
| 22 | 캡션 가이던스 | [5 empty] | 1set
| 23 | 니들 인식 기능 | [5 empty] | 1set
| 24 | 가상의 확대 영상 | [5 empty] | 1set
| 25 | 광대역 곡선형 탐촉자 : C1-5-RS 또는 C5-1 | [5 empty] | 1set
| 26 | 광대역 직선형 탐촉자 : L4-20t-RS 또는 eL18-4 | [5 empty] | 1set
| 27 | 광대역 섹터형 탐촉자 : 3Sc-RS 또는 S5-1 | [5 empty] | 1set
| 28 | 사용자 매뉴얼 | [5 empty] | 1set
D. 비고(REMARKS)
| 1 | 장비의 제조일자는 당해년도 제품 또는 납품일로 부터 6개월 이내 제조품 이어야 한다.
| 2 | 최종설치 시험이 끝난 후 3년간 무상수리가 보장되어야 한다.
| 3 | 납품 기한은 계약 후 90일 이내로 해야한다.
| 4 | 장비 설치 후 사용자 교육 실시해야 한다.
| 5 | 사용자 매뉴얼은 장비 사용 부서, 서비스 매뉴얼은 기술 부서에 제공해야 한다.